Nepodkročitelné meze odbornosti 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv

1) Definice laboratoře

| Odbornost | Definice laboratoře |
| --- | --- |
| 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv | Odborným garantem by měl být lékař – klinický farmakolog pro terapeutické monitorování hladin léků a atestovaný analytik s praxí (nejméně 5 let) jako garant laboratoře |

2) Minimální požadavky na personál laboratoře

| Odbornost | Rozdělení dle typu laboratoře | Popis nepodkročitelné meze personálního vybavení laboratoře |
| --- | --- | --- |
| 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv | Obecně | Laboratoř provádějící tzv. terapeutické monitorování hladin léčiv by měla mít optimálně dva (minimálně 0,5) atestované klinické farmakology a dva (minimálně 0,5) atestované analytiky |

3) Minimální požadavky na přístroje a pomůcky v laboratoři

| Odbornost | Nepodkročitelné meze přístrojového vybavení |
| --- | --- |
| 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv | Imunochemický analyzátor, kapalinový chromatograf |

4) Minimální požadavky na počet a spektrum vyšetření/rok

| Odbornost | Nepodkročitelné meze minimálního počtu vyšetření / rok nebo spektra nabízených vyšetření |
| --- | --- |
| 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv | Digoxin (100), teofylin (100), antibiotika (200) antiepileptika (karbamazepin, valproát, fenobarbital, fenytoin,lamotrigin)) 1000 vyšetření/rok |

5) Minimální požadavky na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC)

| Odbornost | Nepodkročitelné meze požadavků na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC) |
| --- | --- |
| 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv | Validace analytických metod před zavedením metody do rutinní praxe. Sledování stability metod s pravidelnou analýzou kontrolních vzorků v každé sérii klinických vzorků. K hodnocení výsledků používat vhodné statistické metody. Jako kontrolní vzorky se mohou používat buď jednosložkové, popř. vícesložkové analyty dodané firmou společně se sety nebo vícesložkové vzorky fy Abbott, ChromSsystems, Recipe, BioRad, popř. další s deklarovanými hodnotami. |

6) Minimální požadavky na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, PT)

| Odbornost | Nepodkročitelné meze požadavků na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, PT) |
| --- | --- |
| 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv | Laboratoř se musí zapojit do externí laboratorní kontroly v rámci ČR EQA SEKK nebo do některého ze schválených zahraničních systémů: DGKL, INSTAND apod. Frekvence účasti je minimálně jednou do roka podle frekvence jednotlivých cyklů vyšetření. O úspěšné účasti v kontrolním cyklu se laboratoř prokazuje aktuálně platným certifikátem. V případě, že laboratoř nezískala certifikát, musí prokázat, že přijala účinná nápravná opatření tak, aby ho v nejbližším možném termínu mohla získat. |

7) Jiné

| Odbornost | Jiné |
| --- | --- |
| 812 – Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv |  |